ICS 29.120.50

K 30

CEEIA

团体标准

T/ CEEIA  XXXXX—XXXX

核电电气设备 电磁兼容试验详细规范

Nuclear power electrical equipment—Detailed specification for EMC test

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国电器工业协会     发 布

中国电器工业协会（CEEIA）是在平等、自愿基础上，由全国电工装备制造、科研、院校、工程成套、销售、用户及相关企事业单位组成的全国性社会组织。按照专业分为发电设备、输变电设备、配电设备、用电设备、基础元件和材料五个领域。现有42个分支机构，6000余家会员单位，分布在全国各地，涵盖电器工业所有领域。中国电器工业协会始终以振兴和发展我国电器工业，代表和维护全行业共同利益和会员合法权益为宗旨，在政府和会员之间发挥"纽带"和"桥梁"的作用。

制定中国电器工业协会团体标准，是推动行业可持续发展，满足企业需要，推进企业技术进步，也是协会重要工作之一。中国境内的团体和个人，均可提出制、修订中国电器工业协会团体标准的建议并参与有关工作。

中国电器工业协会团体标准按照《中国电器工业协会团体标准制定工作管理办法》进行制定、发布和管理。标准中有关的知识产权问题，按照《中国电器工业协会团体标准知识产权管理办法》进行管理。

在标准实施过程中，如发现需要修改或完善之处，请联系中国电器工业协会标准化工作委员会秘书处。

本标准由中国电器工业协会制定发布，其版权归中国电器工业协会所有，任何

组织和个人未经中国电器工业协会同意，不得印刷、销售。考虑到本标准

中某些条款可能涉及的专利，中国电器工业协会不负责对任何类别专利权

的鉴别。

中国电器工业协会地址：北京市丰台区南四环西路12区30号楼

邮政编码：100070   电话：010-68171344    传真：68244802

网址：www.ceeia.com

目  次

前  言	V

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　试验判据和试验流程	3

4.1　试验判据	3

4.2　试验流程	3

5　项目分类	3

6　试验方法	4

6.1　CE101　　25Hz～10kHz电源线传导发射	4

6.1.1　适用范围	4

6.1.2　限值	4

6.1.3　测试方法	4

6.2　CE102　　10kHz～2MHz电源线传导发射	6

6.2.1　适用范围	6

6.2.2　限值	6

6.2.3　测试方法	6

6.3　RE101　　25Hz～100kHz磁场辐射发射	8

6.3.1　适用范围	8

6.3.2　限值	8

6.3.3　测试方法	8

6.4　RE102　　2MHz～10GHz电场辐射发射	10

6.4.1　适用范围	10

6.4.2　限值	10

6.4.3　测试方法	10

6.5　16Hz～2.4kHz谐波谐间波低频传导抗扰度	12

6.5.1　适用范围	13

6.5.2　试验等级	13

6.6　0～150kHz共模传导骚扰抗扰度	14

6.6.1　适用范围	14

6.6.2　试验等级	14

6.6.3　测试方法	14

6.7　150kHz～80MHz射频传导骚扰抗扰度	15

6.7.1　适用范围	16

6.7.2　试验等级	16

6.7.3　测试方法	16

6.8　50Hz～60Hz工频磁场抗扰度	16

6.8.1　适用范围	16

6.8.2　等级	16

6.8.3　测试方法	17

6.9　50/60Hz～50kHz脉冲磁场抗扰度	17

6.9.1　适用范围	17

6.9.2　等级	17

6.9.3　测试方法	18

6.10　100kHz～1MHz阻尼振荡磁场抗扰度	18

6.10.1　适用范围	18

6.10.2　等级	18

6.10.3　测试方法	18

6.11　80MHz～1GHz电场辐射抗扰度	19

6.11.1　适用范围	19

6.11.2　等级	19

6.11.3　测试方法	19

6.12　浪涌(冲击)抗扰度试验	20

6.12.1　适用范围	20

6.12.2　试验等级	20

6.12.3　测试方法	21

6.13　振铃波抗扰度试验	21

6.13.1　适用范围	21

6.13.2　试验等级	21

6.13.3　测试方法	21

6.14　电快速瞬变脉冲群抗扰度试验	22

6.14.1　适用范围	22

6.14.2　试验等级	22

6.14.3　测试方法	22

6.15　静电放电抗扰度试验	23

6.15.1　适用范围	23

6.15.2　试验等级	23

6.15.3　测试方法	23

6.16　CS101　25Hz～150kHz电源线传导抗扰度	23

6.16.1　适用范围	24

6.16.2　限值	24

6.16.3　测试方法	24

6.17　CS114　　10kHz～30MHz电缆束注入传导抗扰度	26

6.17.1　适用范围	26

6.17.2　限值	26

6.17.3　测试方法	26

6.18　CS115电缆束注入脉冲激励传导抗扰度	28

6.18.1　适用范围	28

6.18.2　限值	28

6.18.3　测试方法	29

6.19　CS116　10kHz～100MHz电缆和电源线阻尼正弦瞬态传导抗扰度	30

6.19.1　适用范围	30

6.19.2　限值	30

6.19.3　测试方法	30

6.20　RS101　25Hz～100kHz磁场辐射抗扰度	32

6.20.1　适用范围	32

6.20.2　限值	32

6.20.3　测试方法	32

6.21　RS103　30MHz～10GHz电场辐射抗扰度	34

6.21.1　适用范围	34

6.21.2　限值	34

6.21.3　测试方法	34

图1　CE101电源线传导发射试验限值	6

图2　CE102电源线传导发射试验限值	8

图3　RE101磁场辐射发射试验限值	10

图4　RE102电场辐射发射试验限值	12

图5　CS101电源线传导抗扰度试验限值	26

图6　CS114 电缆束注入传导抗扰度试验限值	28

图7　RS101限值	33

表1　电磁发射和抗扰度测试项目	4

表2　带宽及测量时间	6

表3　16Hz～2.4kHz低频传导抗扰度系统试验限值（等级2）	14

表4　0～150kHz低频传导抗扰度试验限值（等级3）	15

表5　抗扰度扫描参数	25

表6　三相Δ型电源	25

表7　三相Y型电源	25

表8　CS114、CS115、CS116信号线传导抗扰度限值	28

表9　CS114、CS115受试电缆束	28

表10　CS116受试电缆	31

前  言

本标准参照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》及T/CEEIA 270—2017《CEEIA标准编写指南》给出的规定编写。

本标准由中国电器工业协会标准化工作委员会提出。

本标准由中国电器工业协会核电电气设备标准化专业委员会归口。

本标准起草单位：苏州电器科学研究院股份有限公司、机械工业北京电工技术经济研究所等。

本标准主要起草人：。。。。。。。

本标准于2022年首次制定。

核电电气设备  电磁兼容试验详细规范

- 范围

本文件规定了核电厂电子、电气设备和控制设备电磁兼容试验的方法的试验判据和试验流程、试验项目和试验方法等。

本文件适用于核电厂电子、电气设备和控制设备电磁兼容试验的方法。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 4365—2003   电工术语  电磁兼容

GB/T 17626.2—2018   电磁兼容  试验和测量技术  静电放电抗扰度试验

GB/T 17626.3—2016    电磁兼容  试验和测量技术  射频电磁场辐射抗扰度试验

GB/T 17626.4—2018    电磁兼容  试验和测量技术  电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

GB/T 17626.5—2019    电磁兼容  试验和测量技术  浪涌（冲击）抗扰度试验

GB/T 17626.6—2017   电磁兼容  试验和测量技术  射频场感应的传导骚扰抗扰度试验

GB/T 17626.8—2006    电磁兼容  试验和测量技术  工频磁场抗扰度试验

GB/T 17626.9—2011    电磁兼容  试验和测量技术  脉冲磁场抗扰度试验

GB/T 17626.10—2017   电磁兼容  试验和测量技术  阻尼振荡磁场抗扰度试验

GB/T 17626.12—2013   电磁兼容  试验和测量技术  振铃波抗扰度试验

GB/T 17626.13—2006   电磁兼容  试验和测量技术  交流电源端口谐波、谐间波及电网信号的低频抗扰度试验

GB/T 17626.16—2007   电磁兼容  试验和测量技术  0 Hz～150 Hz共模传导骚扰抗扰度试验

GJB 151B—2013  军用设备和分系统电磁发射和敏感度要求与测量

- 术语和定义

GB/T 4365—2003及GB/T 17626系列界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

- 电磁兼容性（EMC）  electromagnetic  compatibility

设备或系统在其电磁环境中能正常工作且不对该环境中任何事物构成不能承受的电磁搔扰的能

力。

［来源：GB/T 4365—2003，2.1］

- 抗扰度  immunity

装置、设备或系统面临电磁骚扰时不降低运行性能的能力。

[来源：GB/T 4365—2003，161-01-20]

- ［电磁］发射  ［electromagnetic］emission

从源向外发出电磁能的现象

[来源：GB/T 4365-2003，161-01-09]

- ［电磁］辐射  ［electromagnetic］radiation

- 能量以电磁波形式由源发射到空间的现象。

- 能量以电磁波形式在空间传播。

- 注：“电磁辐射”一词的含义有时也可引申，将电磁感应现象也包括在内。

- [来源：GB/T 4365—2003，161-01-10]

- EUT equipment under test

受试设备

[来源：GB/T 17626.2—2016，4.6]

- 端口  port

受试设备和外部电磁环境的特殊接口。

[来源：GB/T 17626.4—2018，3.1.15]

- 耦合板  coupling  plane

一块金属片或金属板，对其放电用来模拟对受试设备附近物体的静电放电。

HCP为水平耦合板；VCP为垂直耦合板。

[来源：GB/T 17626.2—2018，3.6]

- 耦合网络  coupling network；CN

将能量从一个电路传送到另一个电路的电路。

[来源：GB/T 17626.5—2019，3.1.5]

- 去耦网络  decoupling network；DN

用于防止施加到受试设备上的浪涌（冲击）影响其他非受试装置、设备或系统的电路。

[来源：GB/T 17626.5—2019，3.1.7]

LISN   line impedance stabilization network

线路阻抗稳定网络

- 试验判据和试验流程

  - 试验判据

    - 在进行发射试验时，试验判据以测试数据不超过规定限值为依据。

    - 在进行抗扰性试验时，制造商应说明设备的功能及性能判定，并结合下述判据记录在试验报告中。

- 性能判据A：在试验期间和试验后，设备应按预期规定连续工作，其性能降低或功能丧失不允许低于制造商规定的性能水平。性能水平可以是允许的性能丧失。如果制造商未规定最低性能水平或允许丧失的性能，则可以从产品说明书和产品文件中获取，或是设备按预期规定使用的用户的合理期望。

- 性能判据B：在试验之后，设备应按预定方式连续工作。当设备按预定方式使用时，其性能降低或功能丧失不允许低于制造商规定的性能水平。性能水平可以用允许的性能丧失来替代。在试验期间，允许性能降低，但实际工作状态或存储的数据不允许改变。如果制造商未规定最低性能水平或允许丧失的性能，则二者要从产品说明书和产品文件中获取，或者在设备按预定的方式使用时，是用户的合理期望。

- 性能判据C：允许暂时丧失功能，只要这种功能可自行恢复或者可以通过操作控制器来恢复。

- CS101、CS114、CS115、CS116、RS101、RS103抗扰度判据一般由产品规范或测试大纲规定。

  - 试验流程

- EMC测试包括发射试验和抗扰度试验两部分。试验顺序依照首先进行破坏性小的试验原则，先进行发射试验，再进行抗扰度试验，抗扰试验根据产品需求分别选取表1中序号5～15系列或序号16-21系列。

- 项目分类

通常，测试方法适用于项目规定的整个频率范围，但某些测试项目的频率适用范围和限值取决于特定的平台和安装条件，表1列出了各项目的测试名称。

试验在EUT上的不同端口（例如外壳端口、电源线端口、功能接地端口、信号端口等）上进行。

- 电磁发射和抗扰度测试项目

| 序 号 | 项 目 名 称 |
| --- | --- |
| 1 | 电源线传导发射（CE101） |
| 2 | 电源线传导发射（CE102） |
| 3 | 磁场辐射发射（RE101） |
| 4 | 电场辐射发射（RE102） |
| 5 | 谐波、谐间波低频传导抗扰度 |
| 6 | 共模传导骚扰抗扰度 |
| 7 | 射频传导骚扰抗扰度 |
| 8 | 工频磁场抗扰度 |
| 9 | 脉冲磁场抗扰度 |
| 10 | 阻尼振荡磁场抗扰度 |
| 11 | 电场辐射抗扰度 |
| 12 | 浪涌（冲击）抗扰度 |
| 13 | 浪涌（100kHz振铃波）抗扰度 |
| 14 | 电快速瞬变脉冲群抗扰度 |
| 15 | 静电放电抗扰度 |
| 16 | 电源线传导抗扰度（CS101） |
| 17 | 电缆束注入传导抗扰度(CS114) |
| 18 | 电缆束注入脉冲激励传导抗扰度（CS115） |
| 19 | 电缆和电源线阻尼正弦瞬态传导抗扰度（CS116） |
| 20 | 磁场辐射抗扰度(RS101) |
| 21 | 电场辐射抗扰度(RS103) |
| - 在低频传导发射和磁场辐射发射试验可以免除的情况下发射试验也可采用GB/T 17799.4-2012 。 |  |

- 试验方法

  - CE101  25Hz～10kHz电源线传导发射

    - 适用范围

CE101测试在频率25Hz～10kHz的设备的电源线上低频传导发射。

在满足以下两个条件时，设备可免除此项试验:

- 设备的电源质量要求和现有的电源一致；

- 在超过5%总谐波失真的现有电源配电系统或在有效技术基础上建立的其它电源质量标准上，设备将不产生附加的谐波失真。

    - 限值

电源线传导发射不应超过图1的限值。

    - 测试方法

      - 测试设备

测试设备如下：

- 测量接收机；

- 电流探头；

- 信号发生器；

- 数据记录装置；

- 示波器，高阻输入阻抗；

- 电阻器；

- LISN。

      - 测试配置

测试配置如下：

- 按GJB 151B-2013的图2或图4进行基本配置；

- 校验

- 按GJB151B-2013图12配置；

- EUT测试

  - 按GJB151B-2013图13配置；

  - 将电流探头置于距LISN 5 cm处。

      - 测试步骤

测试时，依照如下步聚进行：

- 测试设备通电预热并达到稳定工作状态。

- 校验

  - 分别将1 kHz、3 kHz和10 kHz校验信号施加到电流探头，信号电平至少低于限值6 dB；

  - 用示波器和电阻器测量电流电平，同时检查电流波形是否是正弦波；

  - 测量接收机按正常数据扫描方式扫描，确认测量值在示波器电流测量值的±3 dB范围之内；

  - 如果测量值偏差超过±3 dB，则要在测试之前找出误差原因并纠正。

- EUT测试

  - EUT通电预热并达到稳定工作状态；

  - 将电流探头卡在一根待测电源线上；

  - 测量接收机按表2设置带宽及测量时间，在适用的频率范围内扫描；

  - 对其他受试电源线分别重复6.1.3.3c) 3）；

  - 基波电流的大小可以直接采用上述电流探头在基波频率上的测量数据；直流负载电流的大小可以用带直流电流测量功能的卡钳类仪表测量。

      - 测试数据

试验完成后，需提供如下测试数据。

- 在X-Y坐标上连续、自动地绘出测试数据的幅频曲线图；

- 曲线图上显示适用的限值曲线；

- 列出所需的超过限值的频率、幅值、超标量及其工作状态。

- 带宽及测量时间

| - 频率范围 | - 6 dB带宽 - kHz | - 驻留时间a - s | - 最小测量时间a - （模拟式测量接收机） |
| --- | --- | --- | --- |
| - 25Hz～1kHz | - 0.01 | - 0.15 | - 0.015s/Hz |
| 1kHz～10kHz | - 0.1 | - 0.02 | - 0.2s/kHz |
| 10kHz～150kHz | - 1 | 0.02 | 0.02s/kHz |
| 150kHz～30MHz | - 10 | 0.02 | 2s/MHz |
| 30MHz～1GHz | - 100 | 0.02 | 0.2s/MHz |
| >1GHz | - 1000 | 0.02 | - 20s/GHz |
| - a 可选的扫描技术：在使用最大值保持功能且总扫描时间不小于以上规定的最小测量时间时，可以用多次扫描速度更快的扫描替代。 |  |  |  |

- CE101电源线传导发射试验限值

  - CE102  10kHz～2MHz电源线传导发射

    - 适用范围

CE102测试在频率范围10kHz～2MHz的设备的电源线上高频传导发射。测试适用于交流和直流电源线，包括电源回线，这些电源线由EUT以外的的外部电源供电。

    - 限值

电源线传导发射不应超过图2的相关限值。

    - 测试方法

      - 测试设备

测试设备如下：

- 测量接收机；

- 数据记录装置；

- 信号发生器；

- 20dB衰减器，50Ω；

- 示波器；

- LISN。

      - 测试配置

测试配置如下：

- 按GJB 151B-2013的图2或图4进行基本配置；

- 校验

  - 按GJB 151B-2013图15配置，确保LISN输入端电源断开（未通电）；

  - 测量接收机连接到LISN信号输出端口的20dB衰减器上。

- EUT测试

  - 按GJB 151B-2013图16配置；

  - 测量接收机连接到LISN信号输出端口的20dB衰减器上。

      - 测试步骤

测试时，依照如下步骤进行：

- 测试设备通电预热并达到稳定工作状态。

- 校验

- 按图5和以下步骤校验测试系统。

  - 信号发生器输出信号到LISN电源输出端，其频率为10kHz、100kHz、2MHz和10MHz，电平至少低于限值6 dB。在10 kHz和100 kHz，用示波器确认其为正弦波并测量信号有效值电平。在2MHz和10MHz，直接使用从50Ω信号发生器输出的信号电平。

- 注：用示波器在10 kHz和100 kHz测量时，其输入阻抗既可以是50 Ω也可以是高阻。

  - 测量接收机按正常数据扫描方式扫描，确认测量值在注入信号电平的±3dB范围之内。修正系数包括20dB衰减器、LISN中0.25μF耦合电容器的插入损耗。

  - 如果测量值偏差超过±3dB，则要在测试之前找出误差原因并纠正。

  - 对其他每个LISN分别重复6.2.3.3b) 1）～6.2.3.3b) 3）。

- EUT测试

- 按GJB 151B-2013图16和以下步骤扫描发射数据：

  - EUT通电预热并达到稳定工作状态；

  - 选择一根电源线进行测试；

  - 测量接收机按表2设置带宽及测量时间，在适用的频率范围内扫描；

  - 对其他受试电源线分别重复6.2.3.3c) 2)及6.2.3.3c) 3)。

      - 测试数据

试验完成后，需提供如下测试数据：

- 在X-Y坐标上连续、自动地绘出测试数据的幅频曲线图；

- 曲线图上显示适用的限值曲线；

- 列出所需的超过限值的频率、幅值、超标量及其工作状态。

- CE102电源线传导发射试验限值

  - RE101  25Hz～100kHz磁场辐射发射

    - 适用范围

RE101测试在频率范围25Hz～100kHz的辐射磁场发射。对于不安装在与其它对磁场敏感设备一起使用区域的设备可免于此测试。本项目适用于设备壳体及所有互连电缆的发射。

    - 限值

测试距离为7cm，磁场辐射发射不超过图3所示的限值。

    - 测试方法

      - 测试设备

测试设备如下：

- 测量接收机；

- 数据记录装置

- 接收环天线；

  - 直径：13.3cm；

  - 匝数：36；

  - 导线：直流电阻5Ω～10Ω；

  - 屏蔽：静电屏蔽；

  - 修正系数：用于将测量接收机的读数转换为以dBpT为单位的数据。

- LISN。

- 信号发生器。

      - 测试配置

测试配置如下：

- 按GJB 151B-2013的图2或图4进行基本配置。

- 校验

- 按GJB 151B-2013图53配置。

- EUT测试

- 按GJB 151B-2013图54配置。

      - 测试步骤

测试时，依照如下步骤进行：

- 测试设备通电预接并达到稳定工作状态。

- 校验

  - 施加50kHz校验信号，幅度至少比限值与环天线修正系数的差值低6dB，将测量接收机的中心频率调到50kHz，记录测得的电平；

  - 确认测量接收机的测量值是否在注入信号电平的±3dB内；

  - 如果测量值偏差超过±3dB，则要在测试之前找出误差原因并纠正。

- EUT测试

  - EUT通电预热，达到稳定工作状态。

  - 将环天线放在距离EUT表面或电连接器7cm处，并使其平行于EUT表面或电连接器的轴线。

  - 测量接收机按表2设置带宽及测量时间，在适用的频率范围内扫描，找到最大辐射的频点或频段。

  - 将测量接收机调到6.3.3.3 c) 3)确定的频点或频段。

  - 在EUT表面或电连接器附近移动环天线（保持7cm距离）的同时，监测测量接收机的输出。注明6.3.3.3 c) 4)确定的每个频率的最大辐射点。

  - 在距离最大辐射点7cm处，调整环天线的方向以便在测量接收机上获得最大读数并记录。

  - 200Hz以下每倍频程至少选两个最大辐射频点，200Hz以上每倍频程至少选3个最大辐射频点，重复6.3.3.3 c) 4）～6.3.3.3 c) 6)。

  - 对EUT的每个面、每个电连接器分别重复6.3.3.3 c) 2）～6.3.3.3 c) 7)。

      - 测试数据

试验完成后，需提供如下测试数据：

- 在X-Y坐标上连续、自动地绘出测试数据的幅频曲线图；

- 曲线图上显示适用的限值曲线；

- 列出所需的超过限值的频率、幅值、超标量、测试部位及其工作状态。

- RE101磁场辐射发射试验限值

  - RE102  2MHz～10GHz电场辐射发射

    - 适用范围

RE102测试在频率范围2MHz～10GHz电场辐射发射，本项目适用于设备壳体及所有互连电缆的发射。

    - 限值

电场辐射发射不应超过图4的限值。

    - 测试方法

      - 测试设备如下：

- 测量接收机；

- 数据记录装置；

- 天线

  - 2MHz～30MHz，具有阻抗匹配网络的104cm杆天线。信号输出连接器的外导体应与天线匹配网络壳体搭接；

- ——当阻抗匹配网络包括预放（有源杆天线）时，要注意过载防护，为消除过载，可改变测试仪器的状态或更换测试仪器，例如关掉前置放大器、增大衰减或更换量程更大的仪器等。

——使用正方形地网，每边至少60cm。

  - 30MHz～200MHz，双锥天线，两顶部间距137cm。

  - 200MHz～1GHz，双脊喇叭天线，口径典型尺寸：69.0cm×94.5cm。

  - 1GHz～10GHz, 双脊喇叭天线，口径典型尺寸：24.2cm×13.6cm。

- 信号发生器；

- 短棒辐射器；

- 电容器，10pF；

- LISN。

      - 测试配置

测试配置如下：

- 按GJB 151B-2013的图2或图4进行基本配置。确保EUT产生最大辐射发射的面朝向测试配置边界的前沿。

- 校验。

- 按GJB 151B-2013图59配置。

- EUT测试

  - 对于杆天线测试，禁止天线地网与接地平板电气搭接。按GJB 151B-2013图60配置。杆天线匹配网络同轴电缆的屏蔽层应该以尽量短的距离（超长部分不超过10cm）电气搭接到接地平板上。在天线匹配网络和接地平板之间同轴电缆中段附近套上一个铁氧体磁环，它在20MHz频率阻抗为20Ω～30Ω。

  - 天线定位

- i) 确定EUT及其电缆的测试配置边界以便天线定位。

- ii) 使用GJB 151B-2013图60中所示天线上的几何参考点来确定天线的高度以及距测试配置边界的距离：

- ——对所有布置，天线应距测试配置边界前沿1m；

- ——天线高于地面接地平板120cm；

- ——确保天线的任何部位离屏蔽室壁面的距离不小于1m，离天花板的距离不小于

- 0.5m。

iii) 天线放置位置的数量取决于EUT测试配置边界尺寸的大小、EUT包括的分机数量以及天线的方向图：

——对于200MHz以下测试，按下述确定天线位置：

• 测试边界宽度不大于3m时，天线位于测试边界宽度的中垂线上。

• 测试边界宽度大于3m时，按GJB 151B-2013图61中所示的间隔采用多个天线位置，用测试边界宽度（单位为米）除以3并进位取整，得到天线位置数。

- ——对200MHz～1GHz的测试，天线的放置位置应足够多，以使每个EUT壳体的整个宽度及其端接电线/电缆的首个35cm线段都处在天线的3dB波瓣宽度内。

- ——对不低于1GHz的测试，天线的放置位置应足够多，以使每个EUT壳体的整个宽度及其端接电线/电缆的首个7cm线段都处在天线的3dB波瓣宽度内。

      - 测试步骤

测试时，依照如下步骤进行：

- 确定环境电平满足以下要求：

  - 当在屏蔽室内进行测试时，在EUT断电以及所有辅助设备通电时测得的电磁环境电平应至少低于规定的限值6dB。应在断开EUT但连接一个电阻性负载的情况下进行电源线上传导环境电平的测量，流经该电阻性负载的电流与EUT的额定电流相同。

  - 如果在屏蔽室内按本标准测试且EUT符合限值的要求时，则无须在电磁兼容性测试报告中记录电磁环境电平。如果在屏蔽室外进行测试，则应在电磁环境电平处于最低点的时间和条件下进行测试，并在电磁兼容测试报告中记录电磁环境电平。电磁环境电平不应影响测试结果。

- 测试设备通电预热并达到稳定工作状态。

- 用GJB 151B-2013图59的系统校验路径，在天线的最高使用频点，对从天线到数据输出装置的整个测试系统进行评估。对使用无源匹配网络的杆天线，在每个频段的中心频率进行评估。对有源杆天线，在最低频率、中心频率及最高测试频率上进行评估。

  - 施加一校验信号到天线连接点处的同轴电缆上，其电平低于限值与天线系数的差值至少6dB。

  - 对104cm杆天线，卸掉拉杆，通过连接到杆天线基座的10pF电容器向天线匹配网络施加信号，如GJB 151B-2013图62所示。不得使用任何校准夹具或注入网络。

  - 测量接收机按正常数据扫描方式扫描，确认测量值在注入信号电平的±3dB范围之内。

  - 如果测量值偏差超过±3dB，则要在测试之前找出误差原因并纠正。

- 用GJB 151B-2013图59中的测量路径和下述方法验证每个天线处于正常工作状态：

  - 在每种天线的最高使用测试频率点上使用天线或短棒辐射器辐射信号；

  - 将测量接收机调谐到施加信号频率上，检查接收到的信号是否合适。

- 注：此处的测试为非精确测试，目的是确认天线是否工作正常。

- EUT通电预热并达到稳定工作状态。

- 用GJB 151B-2013图59中的测量路径，确定EUT及其有关电缆的辐射发射：

  - 测量接收机按表2设置带宽及测量时间，在适用的频率范围内扫描；

  - 30MHz及其以下，天线取垂直极化方向；30MHz以上，天线取水平极化和垂直极化两个方向；

  - 在6.4.3.2 c) 2)iii确定的每个天线位置上进行测试。

      - 测试数据

试验完成后，需提供如下测试数据：

- 在X-Y坐标上连续，自动地绘出测试数据的幅频曲线图；

- 曲线图上显示适用的限值曲线；

- 列出所需的超过限值的频率、幅值、超标量、极化方向及其工作状态。

- RE102电场辐射发射试验限值

  - 16Hz～2.4kHz谐波谐间波低频传导抗扰度

    - 适用范围

本项目适用于低压电网（50Hz或60Hz）中每相额定电流小于或等于16A的电气和电子设备对骚扰频率高至2.4kHz的谐波、谐间波的抗扰度。

    - 试验等级

本测试项目按照表3中规定严酷等级2级进行试验时，EUT不应出现任何故障、性能降低或偏离规定的指标值，或超出单个设备和分系统规范中给出的指标允差。

      - 测试设备

测试设备如下：

- 试验发生器；

- 控制单元；

- 示波器；

- 谐波、谐间波分析仪。

      - 测试配置

- 按GB/T17626.13-2006图2及图3进行试验布置。

      - 测试步骤

测试时，依照如下步骤进行试验：

- 初步验证设备的性能；

- 按试验布置要求连接EUT和试验设备；

- 打开试验程序，按试验等级设置试验参数。如果需要，应当验证试验等级的正确性，施加试验电压，试验电压的持续时间应当充分满足完整验证EUT的运行性能。

- 试验过程中监视EUT的性能，记录每次试验时任何性能降低的情况。在试验中或试验后，监视设备应能够显示EUT的运行状态。每一组试验之后，应对设备进行一次相关的检查。

- 结束试验，切断电源，同时出具详细的原始记录。

      - 试验结果的评定

试验结果依据受试设备在试验中功能丧失或性能降低现象进行分类，制造商应说明设备的功能及性能判定，并按4.1试验判据记录在试验报告中。

- 16Hz～2.4kHz低频传导抗扰度系统试验限值（等级2）

| 谐波次数（n） | 等级2（%供电电压） |
| --- | --- |
| 2 | 3 |
| 3 | 8 |
| 5 | 1.5 |
| 6 | 8 |
| 7 | n.a. |
| 8 | 6.5 |
| 9 | n.a. |
| 10 | 2.5 |
| 11 | n.a. |
| 12 | 5 |
| 13 | n.a. |
| 14 | 4.5 |
| 15 | n.a. |
| 17 | 3 |
| 19 | 2 |
| 21 | n.a. |
| 23 | 2 |
| 25 | 2 |
| 27 | n.a. |
| 29 | 1.5 |
| 31 | 1.5 |
| 33 | n.a. |
| 35 | 1.5 |
| 37 | 1.5 |
| 39 | n.a. |

  - 0～150kHz共模传导骚扰抗扰度

    - 适用范围

本项目适用于电气、电子设备在0～150kHz频率范围内共模传导骚扰抗扰度的试验。

    - 试验等级

本测试项目按照表4中规定的严酷等级3进行试验时，EUT不应出现任何故障、性能降低或偏离规定的指标值，或超出单个设备和分系统规范中给出的指标允差。

    - 测试方法

      - 测试设备

- 测试设备如下：

- 试验发生器；

- 耦合/去耦网络

      - 测试配置

- 按GB/T 17626.16-2007的图6进行基本配置

- EUT测试

  - 电源、输入/输出和通信端口应当通过去耦合/隔离设备与电源、控制和信号线相连。

  - 激励EUT的工作信号可以由AE或模拟器提供。

  - 应当使用制造商规定的电缆及其长度，如果制造商没有要求，应首先采用适合的非屏蔽电缆，其长度应为20m。

      - 测试步骤

- 测试时，依照如下步骤进行：

- 初步验证设备的性能；

- 将耦合网络和去耦设备与EUT的被测端口相连；

- 如果需要，应当验证输入信号的工作性能；

- 施加试验电压，试验电压施加的通用示意图见GB/T17626.16-2007图6，试验电压的持续时间应当充分满足完整验证EUT的运行性能，对于短时驻留试验（1s的驻留时间），试验电压应当重复施加直到满足要求。

- 在15Hz～150kHz频率范围内，扫描速率不能超过1×10-2十倍频程/s。当扫描频率增加时，步长不应超过开始频率的10%。此后，步进的大小不应超过前一频率值的10%。

- 应当持续监视EUT的性能，任何性能降低应当记录在试验报告中。

- 试验发生器依次与每个端口相连。当前不进行试验的端口应和耦合网络的相应接地端相连（见图17）。

- 如果端口与非屏蔽电缆连接，那么试验电压直接施加到端口的负载上。

      - 试验结果的评定

试验结果依据受试设备在试验中功能丧失或性能降低现象进行分类，制造商应说明设备的功能及性能判定，并按4.1试验判据记录在试验报告中。

- 0～150kHz低频传导抗扰度试验限值（等级3）

| 骚扰 | 选择等级 | 测试水平 |
| --- | --- | --- |
| 电源频率，持续骚扰 | 等级3―典型工业环境 | 10 Vrms |
| 电源频率，短时骚扰 | 等级3―典型工业环境 | 100 Vrms |
| 传导骚扰，15Hz～150kHz | 等级3―典型工业环境 | 10–1 Vrms (15–150 Hz) 1 Vrms (150–1.5 kHz) 1–10 Vrms (1.5–15 kHz) 10 Vrms (15–150 kHz) |

  - 150kHz～80MHz射频传导骚扰抗扰度

    - 适用范围

- 本项目适用于电气和电子设备在150kHz～80MHz频率范围内射频发射机电磁骚扰的传导抗扰度要求，设备至少通过一条连接电缆（如电源线、信号线、地线等）与射频场相耦合。

    - 试验等级

本项目按照GB/T 17626.6-2017中规定的严酷等级3进行试验时，EUT不应出现任何故障、性能降低或偏离规定的指标值，或超出单个设备和分系统规范中给出的指标允差。

    - 测试方法

      - 测试设备

测试设备如下：

- 射频信号发生器；

- 射频功率放大器；

- 电源线耦合网络；

- 6dB衰减器和电磁耦合钳。

      - 测试配置

- 按GB/T17626.6-2017的图1进行基本配置。

      - 测试步骤

- 受试设备应在预期的运行和气侯条件下进行试验。

- 按照试验布置图连接仪器及被测设备，选择试验干扰方式。电源线端口采用直接注入法（CDN注入法），中间连接线、控制线采用电磁钳或电流钳耦合。

- 扫频范围为150 kHz～80 MHz，在设置步骤中设置信号电平。骚扰信号是1 kHz的正弦波调副信号，调制度80%的射频信号，频率扫描步进为当前频率的1%。幅度调制信号在每个频率的驻留时间应不低于被测设备运行和响应的必要时间，但最低不应低于0.5 s。敏感频率（如时钟频率）应单独进行分析。

      - 试验结果的评定

试验结果依据受试设备在试验中功能丧失或性能降低现象进行分类，制造商应说明设备的功能及性能判定，并按4.1试验判据记录在试验报告中。

  - 50Hz～60Hz工频磁场抗扰度

    - 适用范围

本项目适用于运行条件下的设备在50Hz～60Hz频率范围内工频磁场骚扰抗扰度，不考虑在电缆中或现场设施的其他部件中的容性和感性耦合而引起的骚扰。

    - 等级

本测试项目按照GB/T17626.8-2006中规定的严酷等级4进行试验，在稳定持续磁场强度30A/m和短时作用磁场强度300A/m时，EUT不应出现任何故障、性能降低或偏离规定的指标值，或超出单个设备和分系统规范中给出的指标允差。

    - 测试方法

      - 测试设备

- 试验发生器；

- 感应线圈；

- 传感器、仪表；

- 辅助仪器。

      - 测试配置

- 按GB/T17626.8-2006图3和图4进行配置。受试设备的布置和连接需满足其功能要求。与被测设备连接的线缆至少要有1 m的长度暴露在感应线圈中。

      - 测试步骤

测试时，依照如下步骤进行：

- 测试设备通电预热，达到稳定工作状态。

- 根据被测设备的实际使用环境选择确定试验磁场类型（稳定持续磁场或者短时磁场）和强度，确定试验等级。

- 在试验测试界面设置工频磁场试验等级、试验时间及试验电流，选择对应的试验感应线圈。采用浸入法将试验磁场施加到受试设备。

- 台式设备应处于标准尺寸（1 mχ1 m）的感应线圈产生的试验磁场中，随后感应线圈应旋转90º，以使受试设备暴露在三个正交方向的试验磁场中。

- 立式设备应处于所规定适当大小的感应线圈所产生的试验磁场中，试验通过移动感应线圈来重复进行，在每个正交方向对受试设备整体进行试验。试验应以线圈最短边的50%为步长，沿受试设备的侧面将线圈移动到不同的位置重复进行。为了使受试设备暴露在不同方向的试验磁场中，感应线圈应旋转90º，接着按相同的位置程序进行试验。

- 在试验过程中，可用一个钳形电流表夹在感应线圈上，用以监测线圈中的电流I是否满足试验等级要求。

      - 试验结果的评定

试验结果依据受试设备在试验中功能丧失或性能降低现象进行分类，制造商应说明设备的功能及性能判定，并按4.1试验判据记录在试验报告中。

  - 50/60Hz～50kHz脉冲磁场抗扰度

    - 适用范围

本项目适用于运行条件下的设备在50/60Hz～50kHz频率范围内脉冲磁场骚扰抗扰度，不考虑在现场设施的电缆中或其他部分中的容性和感性耦合而引起的骚扰。

    - 等级

- 本测试项目按照GB/T 17626.9-2011中规定的严酷等级4级进行试验，在脉冲磁场强度为300A/m时，EUT不应出现任何故障、性能降低或偏离规定的指标值，或超出单个设备和分系统规范中给出的指标允差。

    - 测试方法

      - 测试设备

- 试验发生器；

- 感应线圈；

- 辅助试验仪器；

- 终端网络、防逆滤波器。

      - 测试配置

- 按GB/T 17626.9-2011图4和图5进行配置。受试设备的布置和连接需满足其功能要求。与被测设备连接的线缆至少要有1 m的长度暴露在感应线圈中。

      - 测试步骤

测试时，依照如下步骤进行：

- 感应线圈直接连接至脉冲发生器的输出端口，在试验测试界面设置试验电压峰值、试验极性、试验次数及试验重复时间。选择对应的试验感应线圈，采用浸入法将试验磁场施加到受试设备。

- 正负极性脉冲至少各施加5次，两个脉冲之间的间隔应不少于10 s。

- 台式设备应处于标准尺寸（1 m×1 m）的感应线圈产生的试验磁场中，随后感应线圈应旋转

- 90°，以使受试设备暴露在三个正交方向的试验磁场中。

- 立式设备应处于所规定适当大小的感应线圈所产生的试验磁场中；试验通过移动感应线圈来重

- 复进行，在每个正交方向对受试设备整体进行试验。试验应以线圈最短边的50%为步长，沿受

- 试设备的侧面将线圈移动到不同的位置重复进行。为了使受试设备暴露在不同方向的试验磁场

- 中，感应线圈应旋转90°，接着按相同的位置程序进行试验。

- 在试验过程中，可使用示波器及高压差分探头并联在脉冲发生器的输出端口上，用以检测脉冲

- 发生器的输出波形是否符合标准要求。

      - 试验结果的评定

试验结果依据受试设备在试验中功能丧失或性能降低现象进行分类，制造商应说明设备的功能及性能判定，并按4.1试验判据记录在试验报告中。

  - 100kHz～1MHz阻尼振荡磁场抗扰度

    - 适用范围

本项目适用于运行条件下的设备对中压和高压变电所中的阻尼振荡频率范围100kHz～1MHz磁场骚扰抗扰度,不考虑在电缆中或现场设备的其他部件中的容性和感性耦合而引起的骚扰。

    - 等级

- 本测试项目按照GB/T17626.10-2017中规定的严酷等级4进行试验，在阻尼振荡磁场强度30A/m时，EUT不应出现任何故障、性能降低或偏离规定的指标值，或超出单个设备和分系统规范中给出的指标允差。

    - 测试方法

      - 测试设备

- 试验发生器；

- 感应线圈；

- 电流测量系统（探头和仪表）；

- 终端网络；

- 防逆滤波器；

- 辅助仪器。

      - 测试配置

- 按GB/T 17626.10-2017的图4和图5进行配置。受试设备的布置和连接需满足其功能要求。与被测设备连接的线缆至少要有1 m的长度暴露在感应线圈中。

      - 测试步骤

- 感应线圈直接连接至振荡波电流发生器的输出端口，试验应至少在两种频率下进行，范围为30 kHz～10 MHz，优先选择0.1 MHz 和 1 MHz。30 kHz～10 MHz范围内的其他任何频率可由产品规范选定，它们应在试验方案中列出。

- 对0.1 MHz 振荡频率试验时，其重复频率应至少为40 Hz；对1 MHz振荡频率试验时，其重复 频率应至少为400 Hz。重复频率与试验频率成比例增加或减少。

- 在试验测试界面设置试验磁场峰值、试验电压极性、试验时间、脉冲间隔时间及脉冲群的持续和重复时间。选择对应的试验感应线圈，采用浸入法将试验磁场施加到受试设备。

- 台式设备应处于标准尺寸（1 m×1 m）的感应线圈产生的试验磁场中，随后感应线圈应旋转90°，以使受试设备暴露在三个正交方向的试验磁场中。

- 立式设备应处于所规定适当大小的感应线圈所产生的试验磁场中；试验通过移动感应线圈来重复进行，在每个正交方向对受试设备整体进行试验。试验应以线圈最短边的50%为步长，沿受试设备的侧面将线圈移动到不同的位置重复进行。为了使受试设备暴露在不同方向的试验磁场中，感应线圈应旋转90°，接着按相同的位置程序进行试验。

- 在试验过程中，可使用示波器及高压差分探头连接在阻尼振荡波电流发生器的输出端口上，用以检测发生器的输出波形是否符合标准要求。

      - 试验结果的评定

试验结果依据受试设备在试验中功能丧失或性能降低现象进行分类，制造商应说明设备的功能及性能判定，并按4.1试验判据记录在试验报告中。

  - 80MHz～1GHz电场辐射抗扰度

    - 适用范围

本项目适用于电气、电子设备在频率范围80MHz～1GHz的电场辐射抗扰度。

    - 等级

- 本项目按照GB/T17626.3-2016中规定的严酷等级3进行试验，在10V/m要求调制的辐射电场时，设备不应出现任何故障、性能降低或偏离规定的指标值，或超出单个设备或分系统规范中给出的指标允差。

    - 测试方法

      - 测试设备

- 电波暗室；

- 电磁干扰（EMI）滤波器；

- 射频信号发生器；

- 功率放大器；

- 发射天线；

- 水平和垂直的极化的场强探头（或各向同性的监视天线）；

- 能记录规定场强的场强测试仪。

      - 测试配置

- 按GB/T17626.3-2016图5和图6进行配置。受试设备的布置和连接需满足其功能要求。

      - 测试步骤

- 试验需在电波暗室进行，电波暗室相对试品应具有足够的空间且在试品周围空间要具有均匀场的特性。

- 将场强计、电场探头、宽带天线、信号源等设备连接布置，设置天线高度和测试距离。地面放置吸收材料，按照GB/T 17626.3-2016第6.2检验场均匀性。

- 换上受试设备，使受试设备一个受照射的面与均匀域的垂直平面重合。受试设备应尽可能在其实际工作状态下进行，且其连线应平行于均匀域布置，使其处于较敏感的位置。试品与天线之间距离优先采用3m。

- 试验使用校准过程中所确定的功率电平，以1 kHz的正弦波进行调幅，调制深度为80%。扫频的速率不超过1.5χ10-3十倍频率/s，若以步进方式进行扫频时，则步长为当前频率的1%。在每个频率点上，幅度调制波的驻留时间应不短于试品的动作及相应所需的时间，且不得短于0.5 s。

- 发射天线应对设备的四个面逐一进行试验。若试品在不同位置上都可使用，则试品的六个面都应依次进行试验。试品每一侧面都需在天线水平和垂直两种极性下进行试验。

      - 试验结果的评定

试验结果依据受试设备在试验中功能丧失或性能降低现象进行分类，制造商应说明设备的功能及性能判定，并按4.1试验判据记录在试验报告中。

  - 浪涌(冲击)抗扰度试验

    - 适用范围

本项目适用于电子、电气设备对由开关和雷电瞬变产生的过电压引起的单极浪涌（冲击）的抗扰度试验。

    - 试验等级

- 外接AC电源线

- 按照GB/T 17626.5-2019中规定的等级4，共模±4kV，差模±2kV

- 低压电源线、屏蔽线和接地线（包括DC电源线）

- 按照GB/T 17626.5-2019中规定的等级3，共模±2kV，差模±1kV

    - 测试方法

      - 测试设备

测试设备如下：

- 组合波发生器：

  - 1.2/50 μs组合波发生器（连接到电源线和短距离信号互联线的端口）；

  - 10/700 μs组合波发生器（连接到对称通信线的端口）。

- 耦合/去耦网络；

      - 测试配置

- 试验配置按GB/T 17626.5-2019图5～图11。

      - 测试步骤

- 连接仪器及被测设备。电源、信号和其他功能电量应在其额定范围内使用，并处于正常的工作状态。

- 根据要进行试验的设备端口类型选择相应的试验波形发生器和耦合单元及相应的信号源内阻。

- 使受试设备处于典型工作条件下，根据受试设备端口及组合，依次对各端口施加冲击电压。

- 电源端子进行浪涌测试时，对于交流端口，应在交流电压波形的0º、90º、180º、270º分别施加正负极性各5次的浪涌脉冲。对于直流端口应施加正、负极性各5次的浪涌脉冲。

- 对于电源线和信号线应分别在不同组合的共模和差模状态下施加浪涌脉冲。

- 两个脉冲之间间隔为1 min。如制造商同意，可采用更短的时间间隔。

      - 试验结果的评定

试验结果依据受试设备在试验中功能丧失或性能降低现象进行分类，制造商应说明设备的功能及性能判定，并按4.1试验判据记录在试验报告中。

  - 振铃波抗扰度试验

    - 适用范围

本项目适用于在运行状态下的电子电气设备抵御由公共或非公共网络中低压电源、控制和信号线产生的非重复的衰减振荡瞬态现象（振铃波）的抗扰度。

    - 试验等级

- 外接AC电源线

- 按照GB/T17626.12-2013中规定的等级4，共模±4kV，差模±2kV

- 低压电源线、屏蔽线和接地线（包括DC电源线）；

- 按照GB/T17626.12-2013中规定的等级3, 共模±2kV，差模±1kV

    - 测试方法

      - 测试设备

- 振铃波发生器；

- 耦合/去耦网络。

      - 测试配置

- 试验配置按GB/T17626.12-2013图3和图4。

      - 测试步骤

- 选择试验电压等级，施加于试品电源、输入/输出和通信端口，通过耦合/去耦网络施加。用于信号和控制端口的试验等级与用于电源端口的试验等级不应超过一级。

- 选择振铃波发生器的内阻抗。振铃波发生器的阻抗应尽量接近对应线路（电源线、信号和控制线、通信线）末端到骚扰源的阻抗值。

- 选择施加试验电压方式（线对线，线对地）。当以线对线方式对EUT的控制及信号端口进行试验时，振铃波发生器输出端必须浮地，而以线对地方式对电源端口及控制和信号端口进行试验时则不必浮地。

- 振荡频率100 kHz，若产品标准中没有特别规定，正负极性瞬态脉冲至少各施加5个，时间间隔最小应为1s。

      - 试验结果的评定

试验结果依据受试设备在试验中功能丧失或性能降低现象进行分类，制造商应说明设备的功能及性能判定，并按4.1试验判据记录在试验报告中。

  - 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

    - 适用范围

本项目适用于电气和电子设备对重复性电快速瞬变的抗扰度。

    - 试验等级

- 电源：按照GB/T 17626.4-2018中规定的等级4，电压峰值 4kV;

- 信号：按照GB/T 17626.4-2018中规定的等级4，电压峰值 2kV。

    - 测试方法

      - 测试设备

- 电快速瞬变脉冲群发生器；

- 耦合装置（耦合网络或耦合夹）；

- 去耦网络

- 接地参考平面。

      - 测试配置

- 试验布置按GB/T 17626.4-2018的图11～图14 。

      - 测试步骤

- 将快速瞬变脉冲群发生器放置在接地参考平面上，接上工作电源。

- 发生器的输出端口连接至耦合去耦网络。电源线是通过耦合网络直接将骚扰信号注入到电源中进行测试。信号线则通过容性耦合夹将骚扰信号耦合到线路中进行测试。

- 选定试验电压幅值，设置脉冲参数。脉冲重复频率5kHz，单脉冲上升时间5 ns，脉冲持续时间50 ns,脉冲群持续时间为15 ms，脉冲群周期为300 ms。

- 正负脉冲干扰施加时间为1 min。

      - 试验结果的评定

试验结果依据受试设备在试验中功能丧失或性能降低现象进行分类，制造商应说明设备的功能及性能判定，并按4.1试验判据记录在试验报告中。

  - 静电放电抗扰度试验

    - 适用范围

本项目适用于电气和电子设备在遭受直接来自操作者和对邻近物体的静电放电时的抗扰度。

    - 试验等级

按照GB/T 17626.2-2018中规定的等级4，接触放电8kV、空气放电15kV。

    - 测试方法

      - 测试设备

- 静电放电发生器；

- 水平耦合板（HCP）1.6 m×0.8 m

- 垂直耦合板（VCP）0.5 m×0.5 m

      - 测试配置

- 试验布置按GB/T 17626.2-2018的图4～图8。

      - 测试步骤

- 试验布置后，放电枪可靠接地，选择放电模式及试验电压值。

- 用手握枪，或者用支架（附件）固定枪，将静电放电发生器与实施放电的表面保持垂直。放电时发生器的放电回路电缆与受试设备的距离至少是0.2 m，进行放电。

- 接触放电时，在放电前使放电电极顶端与被测试品接触，并保持放电姿势不动。间接放电测试时，选取水平耦合板和垂直耦合板边缘，进行至少10次的正负极性放电测试。

- 空气放电时，放电枪要尽可能快地接近试品，直到放电发生为止，再移开枪身，按照试验要求和时间间隔，再重新把放电枪向试品靠近，直至另一次放电发生为止。

- 正常测试方式为单次放电。在预选点上每个极性至少施加10次放电，且每次放电间隔至少1 s。

      - 试验结果的评定

试验结果依据受试设备在试验中功能丧失或性能降低现象进行分类，制造商应说明设备的功能及性能判定，并按4.1试验判据记录在试验报告中。

  - CS101 25Hz～150kHz电源线传导抗扰度

    - 适用范围

本项目适用于设备的交流和直流输入电源线，不包括地线和零线。对于直流电源线，测试频率范围为25Hz～150kHz，对于交流供电，测试范围为EUT电源频率的二次谐波至150kHz。

    - 限值

当按图5规定的限值进行试验时，EUT不应出现任何故障、性能降低或偏离规定的指标值，或超出单个设备规范中给出的指标允差。

    - 测试方法

      - 测试设备

测试设备如下：

- 信号发生器；

- 功率放大器；

- 示波器，高阻输入阻抗；

- 耦合变压器；

- 电容器，10μF；

- 隔离变压器；

- 电阻器，0.5Ω；

- LISN；

- 带阻或高通滤波器（需要时）。

      - 测试配置

测试配置如下：

- 按GJB 151B-2013图2或图4进行基本配置；

- 校验

- 按GJB 151B-2013的图23配置，用示波器监测0.5Ω电阻器两端的电压波形。

- EUT测试

  - 对DC或单相AC电源，按GJB 151B-2013的图24配置。

  - 对三相Δ型电源，按GJB 151B-2013的图25配置。

  - 对三相Y型电源（四根电源线），按GJB 151B-2013的图26配置。

  - 需要时，可采用一个等效EUT的假负载和一个附加的耦合变压器，以使其感应电压等于注入耦合变压器的感应电压，但相位相反，以保护功率放大器。如果可能，假负载与EUT的功率因数相同。两个相同耦合变压器按GJB 151B-2013的图27连接到放大器输出回路前应测量电压，以确认两电压抵消连接无误。

  - 对于AC电源，需要时可采用带阻或高通滤波器抑制电源基波信号。但应用滤波器的插入损耗系数对示波器的测量数据进行修正。

      - 测试步骤

测试时，依照如下步骤进行：

- 测试设备通电预热，达到稳定工作状态。

- 校验

  - 将信号发生器调到最低测试频率；

  - 增加信号电平直到示波器指示电压对应于GJB 151B-2013的图22中限值规定的最大功率，检查输出波形是否是正弦波；

  - 记录信号发生器的设置值；

  - 在要求的频率范围内扫描，记录维持功率限值所需要的信号发生器设置值，该值为校验功率值。

- EUT测试

- 注意：进行此项测试要特别小心，因为示波器的“安全接地线”被断开，可能存在电击危害。

  - EUT通电预热并达到稳定工作状态。选择一根电源线进行测试。

  - 将信号发生器调到最低测试频率，增加信号电平，直到电源线上达到GJB 151B-2013的图21要求的电压限值或6.16.3.3b)4）的校验功率值（取小者），此即为要求的信号电平。

  - 保持信号电平不低于要求的信号电平，按表5要求在测试频率范围内扫描。

  - 对其他受试电源线分别重复6.16.3.3c)2）～6.16.3.3c)3)。对三相Δ型连接电源按表6测试；对三相Y型连接电源（四根电源线），按表7测试。

- 在GJB 151B-2013的图24～图26中，允许使用差分探头进行测试。此时示波器既可以不通过隔离变压器供电，又可以继续保持地线连接，避免电击危害。

- 抗扰度扫描参数

| 频率范围 | 模拟式扫描最大扫描速率 | 步进式扫描最大步长 |
| --- | --- | --- |
| 25Hz～1MHz | 0.0333ƒ0/s | 0.05 ƒ0 |
| 1MHz～30MHz | 0.00667ƒ0/s | 0.01 ƒ0 |
| 30MHz～1GHz | 0.00333ƒ0/s | 0.005 ƒ0 |
| 1GHz～40GHz | 0.00167ƒ0/s | 0.0025 ƒ0 |

- 三相Δ型电源

| - 耦合变压器所在的线 | - 电压测试位置 |
| --- | --- |
| - A相 | - A相-B相 |
| B相 | B相-C相 |
| C相 | C相-A相 |

- 三相Y型电源

| - 耦合变压器所在的线 | - 电压测试位置 |
| --- | --- |
| - A相 | - A相-中线 |
| B相 | B相-中线 |
| C相 | C相-中线 |

      - 测试数据

试验完成后，需提供如下测试数据：

- 限值、实际施加的幅频曲线或数据表；

- 各受试电源线是否满足抗扰度要求的说明；

- EUT发生抗扰的电源线、频率及其工作状态。

- CS101电源线传导抗扰度试验限值

  - CS114  10kHz～30MHz电缆束注入传导抗扰度

    - 适用范围

本项目适用于设备电源线和信号线，测试范围为10kHz～30MHz。

    - 限值

当按图6和表8中规定的限值进行试验时，EUT不应出现任何故障、性能降低或偏离规定的指标值，或超出单个设备规范中给出的指标允差。

    - 测试方法

      - 测试设备

测试设备如下：

- 测量接收机。

- 注入探头（插入损耗的要求见GJB 151B-2013的图40，测试方法见GJB 151B-2013的图41）。

- 监测探头。

- 校验装置：具有50Ω特性阻抗的同轴传输线。其两端为同轴连接器，中心导体周围为校验注入探头提供足够空间。

- 定向耦合器。

- 信号发生器。

- 衰减器，50Ω。

- 同轴负载，50Ω。

- 功率放大器。

- LISN。

      - 测试配置

测试配置如下：

- 按GJB 151B-2013图2或图4进行基本配置；

- 校验

- 按GJB 151B-2013的图42及以下步骤进行校验；

  - 将注入探头卡在校验装置的中心导体上；

  - 校验装置的一端接50Ω负载，另一端通过衰减器连接到测量接收机A上。

- EUT测试

- 按GJB 151B-2013的图43及以下步骤对EUT进行测试：

  - 将注入探头、监测探头卡在与EUT连接器连接的电缆束上。

  - 为减少误差，用与校验相同的测试配置（接收机、同轴电缆、馈通连接器、额外的衰减器等）连接到监测探头。需要时，可增加衰减。

  - 将监测探头置于距EUT连接器5cm处，如果连接器及其外壳总长超过5cm，则将监测探头尽可能地靠近连接器的外壳。

  - 将注入探头置于距监测探头5cm处。

      - 测试步骤

测试时，依照如下步骤进行：

- 测试设备通电预热并达到稳定工作状态。

- 校验

  - 将信号发生器调到10kHz，不调制；

  - 增加信号电平，用接收机A监测流经校验装置中心导体的电流，直至标准规定的电流；

  - 记录接收机B测得的馈入注入探头的正向功率；

  - 在测试频段内扫描，并记录达到要求电流时所需的正向功率。

- EUT测试

- 对EUT上每个连接器端接的每个电缆束，都按表9和以下步骤进行测试：

  - EUT通电预热并达到稳定工作状态；

  - 将信号发生器调到10kHz，并用1kHz、占空比为50%的脉冲进行调制。

  - 将6.17.3.3b)4）确定的正向功率馈入注入探头，同时监测感应电流。

  - 按表5要求在测试频率范围内扫描，正向功率取下述两功率中的较小者；

- ——按6.17.3.3b)4）确定的正向功率；

- ——监测电流等于相应限值电流与6dB之和时的正向功率。

  - 对与EUT其他各连接器连接的每个电缆束按表9重复6.17.3.3c)2)～6.17.3.3c)4)。

  - 对因安全原因而具有冗余电缆的EUT，例如多路数据总线，可使用多电缆同时注入方法进行测试。

      - 测试数据

试验完成后，需提供如下测试数据：

- 限值、实际施加的幅频曲线或数据表；

- 各受试电缆束是否满足抗扰度要求的说明；

- EUT发生抗扰的电缆束、频率及其工作状态。

- CS114、CS115、CS116信号线传导抗扰度限值

| - 方 法 | - 描 述 |
| --- | --- |
| - CS114 | - 91dBμA |
| - CS115 | - 2A |
| - CS116 | - 5A |

- CS114、CS115受试电缆束

| 连接器端接的电缆束类型 | 电流探头每次卡住的电缆束 |
| --- | --- |
| 互连线电缆 | 完整的互连线电缆 |
| 电源线电缆 | 完整的电源电缆（包括高电位线、回线和地线） |
|  | 所有的高电位线（不包含电源回线和地线） |
| 同时包括互连线和电源线的电缆 | 完整的电缆 |
|  | 所有的电源线（包括高电位线、回线和地线） |
|  | 所有的高电位线（不包含电源回线和地线） |

- CS114 电缆束注入传导抗扰度试验限值

  - CS115电缆束注入脉冲激励传导抗扰度

    - 适用范围

本项目适用于设备电源线和信号线。

    - 限值

按表8规定的校验信号以30Hz重复频率进行试验1min时，EUT不应出现任何故障、性能降低或偏离规定的指标值，或超出单个设备规范中给出的指标允差。

    - 测试方法

      - 测试设备

测试设备如下：

- 脉冲信号发生器，50Ω；

- 注入探头；

- 激励电缆，，50Ω，2m长，在500MHz具有不大于0.5dB的插入损耗；

- 监测探头；

- 校验配置：具有50Ω特性阻抗的同轴传输线。其两端为同轴连接器，中心导体周围为校验注入探头提供足够空间；

- 存储示波器，50Ω输入阻抗；

- 衰减器，50Ω；

- 同轴负载，50Ω；

- LISN。

      - 测试配置

测试配置如下：

- 按图2或图4进行基本配置；

- 校验

- 按GJB 151B-2013的图45配置以校验注入探头：

  - 将注入探头卡在校验装置的中心导体上；

  - 校验装置的一端接50Ω负载，另一端通过50Ω衰减器连接到50Ω示波器上。

- EUT测试

- 按GJB 151B-2013的图46及以下步骤进行测试：

  - 将注入探头和监测探头卡在与EUT连接器连接的电缆束上。

  - 为减小误差，用与校验相同的测试配置（示波器、同轴电缆、馈通连接器、额外的衰减器等）连接到监测探头。需要时，可增加衰减。

  - 将监测探头置于距EUT连接器5cm处，如果连接器及其外壳总长度超过5cm,则监测探头应尽量靠近连接器外壳。

  - 将注入探头置于距监测探头5cm处。

      - 测试步骤

测试时，依据如下步骤进行：

- 测试设备通电预热并达到稳定工作状态。

- 校验

  - 按要求规定的上升时间、脉宽和脉冲重复频率调整脉冲信号发生器。

  - 增加信号电平，用示波器监测流经校验装置中心导体的电流，直至标准规定的电流。

  - 确认脉冲波形的上升时间、下降时间、脉宽以及重复频率。由于是感性耦合，所以脉冲波形不能精确复现。

  - 记录脉冲信号发生器的幅度设置值。

- EUT测试

- 对EUT上每个连接器端接的每个电缆束，都按表9和以下步骤进行测试:

  - EUT通电预热并达到稳定工作状态；

  - 脉冲信号发生器至少输出6.18.3.3b)4）的幅度；

  - 按规定的脉冲重复频率及测试持续时间施加测试信号；

  - 监视EUT是否性能降低；

  - 记录示波器测得的电缆束感应峰值电流；

  - 按表9对与EUT其他各连接器连接的每个电缆束分别重复6.18.3.3c)2)～6.18.3.3c)5)。

      - 测试数据

试验完成后，需提供如下测试数据：

- 电流限值、用示波器实测的电缆束感应电流波形和数据；

- 各受试电缆束是否满足抗扰度要求的说明；

- EUT发生抗扰的受试电缆束及其工作状态。

  - CS116 10kHz～100MHz电缆和电源线阻尼正弦瞬态传导抗扰度

    - 适用范围

本项目适用于设备电源线和信号线。

    - 限值

应按GJB 151B-2013中图47规定的信号波形和表8规定的限值进行试验时，EUT不应出现任何故障、性能降低或偏离规定的指标值，或超出单个设备或分系统规范中给出的指标允差。

    - 测试方法

      - 测试设备

测试设备如下：

- 阻尼正弦瞬态信号发生器，输出阻抗不大于100Ω。

- 注入探头。

- 存储示波器，50Ω。

- 校验装置：具有50Ω特性阻抗的同轴传输线。其两端为同轴连接器，中心导体周围为校验注入探头提供足够空间。

- 监测探头。

- 衰减器，50Ω。

- 测量接收机。

- 同轴负载，50Ω。

- LISN。

      - 测试配置

测试配置如下：

- 按GJB 151B-2013图2或图4进行基本配置。

- 校验

- 按GJB 151B-2013的图49配置。

- EUT测试

  - 按GJB 151B-2013的图50配置。

  - 为减小误差，连接到监测探头的电路（示波器、同轴电缆、馈通连接器、额外的衰减器等）与校验时的电路相同。如果需要，可增加衰减。

  - 将注入探头和监测探头卡在与EUT连接器连接的电缆束上。

  - 将监测探头置于距连接器5cm处。如果连接器和外壳总长超过5cm，则监测探头应尽可能靠近连接器的外壳。

  - 将注入探头置于距监测探头5cm处。

      - 测试步骤

测试时，依据如下步骤进行：

- 测试设备通电预热并达到稳定工作状态。

- 校验

  - 将阻尼正弦瞬态信号发生器的频率设置为10kHz；

  - 逐渐加大阻尼正弦瞬态信号发生器信号幅度直至峰值电流限值；

  - 记录阻尼正弦瞬态信号发生器的设置值；

  - 确认波形满足要求；

  - 对每个要求的频率分别重复6.20.3.3b)2）～6.20.3.3b)4)。

- EUT测试

- 对EUT上每个连接器端接的每根电缆和电源线，都按表10和以下步骤进行测试：

  - EUT通电预热，达到稳定工作状态。

  - 将阻尼正弦瞬态信号发生器调到10kHz。

  - 按表10对EUT的每根电缆或电源线依次施加测试信号。逐渐增加阻尼正弦瞬态信号发生器输出电平直至监测探头的峰值电流达到电流限值，但最大输出不超过6.20.3.3b)3）的设置值。记录测得的峰值电流。

  - 对要求的其他频率分别重复6.20.3.3c)3)～6.20.3.3c)3)。

- CS116受试电缆

| 连接器端接的电缆类型 | 电流探头每次卡住的电缆 |
| --- | --- |
| 互连线电缆 | 完整的互连线电缆 |
| 电源线电缆 | 完整的电源电缆（包括高电位线、回线和地线） |
|  | 单根高电位线（不包含其他高电位线、电源回线和地线） |
| 连接器端接的电缆类型 | 电流探头每次卡住的电缆 |
| 同时包括互连线和电源线的电缆 | 完整的电缆 |
|  | 所有的电源线（包括高电位线、回线和地线） |
|  | 单根高电位线（不包含其他高电位线、电源回线和地线） |

      - 测试数据

试验完成后，需提供如下测试数据：

- 测试频率和电流限值、用示波器实测的电缆感应电流波形和数据；

- 各受试电缆是否满足抗扰度要求的说明；

- EUT发生抗扰的受试电缆、频率及其工作状态。

  - RS101 25Hz～100kHz磁场辐射抗扰度

    - 适用范围

本项目适用于在频率25Hz～100kHz的设备壳体及所有互连电缆，不适用于EUT的天线。

    - 限值

在按图7所示磁场进行试验时，EUT不应出现任何故障、性能降低或偏离规定的指标值，或超出单个设备和分系统规范中给出的指标允差。

    - 测试方法

      - 测试设备

测试设备如下：

- 信号发生器。

- 辐射环天线：

  - 直径：12cm；

  - 匝数：20；

  - 导线规格：Φ2mm的漆包线；

  - 磁通密度：9.5×107pT/A，距离磁环平面5cm。

- 监测环天线：

  - 直径：4cm；

  - 匝数：51；

  - 导线规格：7×Φ0.071mm的七股丝包漆包线；

  - 屏蔽：静电屏蔽。

- 测量接收机或窄带电压表。

- 电流探头。

- LISN。

      - 测试配置

测试配置如下：

- 按GJB 151B-2013的图2或图4进行基本配置。

- 校验

- 按GJB 151B-2013的图67配置。

- EUT测试

- 按GJB 151B-2013的图48配置。

      - 测试步骤

测试时，依照如下步骤进行：

- 测试设备通电预热，达到稳定工作状态。

- 校验

  - 将信号发生器调到1kHz，调节其输出，以产生110dBpT的磁通密度，该场强用测量接收机A的测量值和6.20.3.1b) 4）中给出的转换系数确定；

  - 用测量接收机B测试监测环天线的输出电压；

  - 确认测量接收机B的输出值在期望值的±3dB以内并记录；期望值为110dBpT与监测环天线的天线系数的差值。

- EUT测试

  - EUT通电预热并达到稳定工作状态。

  - 选择测试频率如下：

- 将辐射环天线置于离EUT某表面或电连接器5cm处，环的平面应平行于EUT表面或电连接

- 器的轴线；

- 给辐射环天线施加足够的电流，以产生至少比选用限值大10dB的磁场强度，但不超过19A

- （185dBpT）；

- 按表5要求在测试频率范围内扫描；

- 如果出现敏感，则在那些存在最大敏感指示的频率点上每倍频至少选择3个测试频率点；

- 改变辐射环天线的位置，使其在EUT每个面上的不同区域移动，每个区域的大小为30cm

- ×30cm；对每个接口连接器也进行测试；重复6.20.3.3 c) 2)iii～6.20.3.3 c) 2)iv以确定敏感频率及位置；

vi.在6.20.3.3 c) 2) iii～6.20.3.3 c) 2)v测试中记录的所有敏感频点中，每倍频程选择3个频点；

  - 对6.20.3.3 c) 2)vi中确定的每个频点，分别施加对应限值的电流到辐射环天线。在保持环面与EUT表面、电连接器间距5cm的同时，移动辐射环天线，寻找可能出现敏感现象的位置，尤其要注意6.20.3.3 c) 2)v中确定的位置。

      - 测试数据

试验完成后，需提供如下测试数据：

- 磁场限值、实际施加的幅频曲线或数据表；

- EUT是否满足抗扰度要求的说明；

- EUT发生抗扰的频率、测试部位及其工作状态。

- RS101限值

  - RS103 30MHz～10GHz电场辐射抗扰度

    - 适用范围

RS103测量频率范围在30MHz～10GHz电场辐射抗扰度，该项目适用于设备的壳体和互连电缆。

- 本项目不适用于连接天线的接收机的调谐频率。

    - 限值

施加10V/m（rms）电场强度并用1kHz、50%占空比的脉冲调制信号进行试验时，设备不应出现任何故障、性能降低或偏离规定的指标值，或超出单个设备或分系统规范中给出的指标允差。

    - 测试方法

      - 测试设备

测试设备如下：

- 信号发生器；

- 功率放大器；

- 接收天线

- １GHz～10 GHz,双脊喇叭天线；

- 发射天线；

- 电场传感器（物理尺寸和电尺寸应尽量小）。

- 测量接收机。

- 功率计。

- 定向耦合器；

- 衰减器；

- 数据记录装置；

- LISN。

      - 测试配置

测试配置如下：

- 按GJB 151B-2013的图2或图4进行基本配置。

- 30MHz～1GHz,用电场传感器校验电场；1GHz以上，用电场传感器或接收天线校验电场。

- 按GJB 151B-2013的图49配置测试设备。

- 校验

  - 电场传感器的位置。电场传感器对准发射天线，电场传感器、EUT与发射天线之间的距离相同，如GJB 151B-2013的图69～图71所示。不高于1GHz时，电场传感器至少在接地平板上方30cm；高于1GHz时，将其放置在EUT被照射区域的高度上。不要把电场传感器放在偏离天线主瓣的边沿上。

  - 接收天线的位置。在放置EUT之前按GJB 151B-2013的图72所示将接收天线放在绝缘介质支架上，其高度与EUT的中心相同。

- EUT测试

  - 发射天线的位置。天线应按下述要求放置在距离测试配置边界1m或更远处：

- 10kHz～200MHz

- ——D≤3m时，天线放在测试配置边界边缘的中心线上，该边界包括EUT壳体及2m长暴露的互连线和电源线。如果在平台实际安装中互连线短于2m，则允许使用长度短于2m的互连线；

- ——D＞3m时，按GJB 151B-2013的图70所示的间隔使用多个天线位置N，天线的位置数N用边界宽度（单位为米）除以3并进位取整。

- 不低于200MHz

- 可能需要较多的天线位置数，如GJB 151B-2013的图71所示。按如下确定天线位置数N:

- ——对200MHz～1GHz的测试，天线的放置位置应足够多，以使每个EUT壳体的整个宽度及其端接电线/电缆的首个35cm线段都处于天线的3dB波瓣宽度之内。

- ——对不低于1GHz的测试，天线的放置位置应足够多，以使每个EUT壳体的整个宽度及其端接电线/电缆的首个7cm线段都处于天线的3dB波瓣宽度之内;

  - 按6.21.3.2 d) 1）保持电场传感器的布置。

      - 测试步骤

测试时，依照如下步骤进行：

- 测试设备、EUT通电预热并达到稳定工作状态。

- 确定潜在射频危害区域并采取必要的预防措施以确保测试人员的安全。

- 校验

  - 电场传感器法

- 记录EUT的辐射发射在电场传感器显示器上显示的幅度，必要时改变电场传感器的位置，直到该幅度小于测试场强限值的10%。

  - 接收天线法（＞1 GHz）

          - 信号发生器A替换接收天线并连接到同轴电缆上，在测试所要求的最高频点上将信号

- 调到输出电平0 dBm，将测量接收机调谐到信号发生器A的频率。

          - 考虑所有的损耗后，确认测量值在注入的信号电平±3dB以内。如果测量值偏差超出

- ±3dB，则要找出引起误差的原因并纠正。

          - 将接收天线连接到同轴电缆，如GJB 151B-2013的图72所示。信号发生器B设置为1 kHz、50%占空比的脉冲调制。使用适当的发射天线及放大器，在测试起始频点建立电场。逐渐加大场强直至限值。此时要注意接收机过载或损坏。

          - 在测试频段范围内扫描，并记录为保持要求的电场强度所需馈给发射天线的功率电

- 平。

          - 更换天线或配置发生变化后，重复6.21.3.3 c) 2)i～6.21.3.3 c) 2)iv。

- EUT测试

  - 电场传感器法

          - 信号发生器用1kHz、50%占空比的脉冲调制。使用适当的发射天线及放大器，在测试

- 起始频率产生电场，逐渐加大直至限值。

          - 按表6要求在测试频率范围内扫描，保持电场达到限值要求，监视EUT是否敏感。

- 选择电场探头的摆放位置时，应尽量避免EUT反射带来的影响。保证电场传感器的场强应由基频而非谐波和其他乱真发射产生。是调制波形的峰值与规定的试验电平对应一致，而不是调制波形的平均电平与试验电平一致。当使用电场传感器监测调制后的测试信号时，其读数小于峰值检波的读数，应注意将测量指示值折算为峰值。

  - 接收天线法

          - 移去接收天线，按6.21.3.2 a)重新布置EUT。

          - 信号发生器B用1kHz、50%占空比脉冲调制；用相应的发射天线及放大器，在测试起始频率产生电场。逐渐加大注入功率直至校验时的记录值。

          - 按表6要求在测试频率范围内扫描，按校验数据调整输入功率大小。监视EUT是否

- 敏感。

  - 发射天线垂直极化时，在整个测试频段进行测试，发射天线水平极化时，仅在30MHz以上进行测试。

  - 对6.21.3.2 e)要求的各天线位置分别重复6.21.3.3 d)的测试。

  - 在微波测试频段，应注意发射天线波瓣的覆盖范围。

      - 测试数据

试验完成后，需提供如下测试数据：

- 电场限值、实际施加的幅频曲线或数据表；

- EUT是否满足抗扰度要求的说明；

- EUT发生抗扰的频率及其工作状态；

- 将电场传感器读数修正为与调制波形峰值相等的修正参数。